| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO Z METROLOGII NR 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOLEGIUM KARKONOWSKIE w Jeleniej Górze INSTYTUT TECHNIKI |  |  | Temat ćwiczenia: Oscyloskop. (ćwiczenie nr 4) |  |
| Imię i nazwisko: |  |  | Data wykonania ćwiczenia: 13.4.2007 | Ocena: |
| Specjalizacja EiT | Semestr II | Grupa VII |  |  |

### Cel ćwiczenia

Poznanie obsługi i kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się oscyloskopem w celu obserwacji i pomiarów podstawowych parametrów sygnałów elektrycznych.

Wiadomości teoretyczne

Oscyloskop jest jednym z najważniejszych i najbardziej uniwersalnych przyrządów pomiarowych i kontrolnych. Umożliwia wizualizację sygnałów i pomiar wielu jego parametrów w szerokim paśmie częstotliwości. Typowym oscyloskopem można obserwować sygnały okresowe o częstotliwościach od kilku Hz do kilkudziesięciu mega-herców ( np. 20 MHz ), konstruowane są nawet do kilkudziesięciu GHz.

Do zobrazowania na ekranie oscyloskopu badanych przebiegów wykorzystuje się skoncentrowany strumień elektronów. Strumień ten, padając na luminescencyjny ekran lampy oscyloskopowej, rysuje w czasie rzeczywistym, tj. praktycznie natychmiastowo kształt badanego przebiegu. Obraz na ekranie uzyskuje się w wyniku równoczesnego odchylania strumienia elektronów w pionie, napięciem proporcjonalnym do badanego sygnału i w poziomie napięciem liniowo narastającym ( inaczej piłokształtnym ) z wewnętrznego generatora podstawy czasu. Po osiągnięciu prawej krawędzi ekranu, plamka jest wygaszana i powraca do lewej krawędzi, by ponownie wykonać ruch po ekranie. Prędkość biegu plamki po ekranie, a tym samym częstotliwość drgań generatora podstawy czasu reguluje się wielopozy-cyjnym przełącznikiem czas/dz  ( TIME/DIV).

W oscyloskopach najczęściej korzysta się z lamp obrazowych jednostrumieniowych, rzadziej dwustrumieniowych. Lampa jednostrumieniowa umożliwia jednoczesną obserwację dwóch przebiegów pod warunkiem, że oscyloskop posiada elektroniczny przełącznik kanałów, który naprzemiennie podaje do płytek odchylania pionowego sygnał to z jednego, to

z drugiego wejścia. Najbardziej popularny jest układ przełącznika dwukanałowego, rzadziej stosowany jest układ czterokanałowy. Przełącznik elektroniczny umożliwia  obserwację dwóch przebiegów poprzez pracę przemienną ( alternating ) ALT, w której to przełączanie poszczególnych  wejść sygnałowych odbywa się w czasie ruchu powrotnego plamki po ekranie, a  zobrazowanie sygnału z określonego wejścia odbywa się przez czas trwania pełnego pojedynczego ruchu podstawy czasu po ekranie, natomiast w drugim wariancie

pracy przełącznika, podczas tzw. pracy siekanej ( chopped ) CHOP w czasie jednego cyklu trwania podstawy czasu wielokrotnie zamieniane jest źródło sygnału podłączane do układu odchylania pionowego. Typowa częstotliwość przełączania w tym rodzaju pracy wynosi od 100 kHz do 200 kHz. W współczesnych oscyloskopach zmiana zakresu podstawy czasu pociąga za sobą automatyczne dopasowanie sposobu przełączania kanałów w trakcie pracy dwukanałowej.

Wielokrotnie zachodzi potrzeba takiej pracy, by sygnał wejściowy jednego toru pomiarowego sterował odchylaniem plamki w pionie, a sygnał drugiego toru odchylaniem plamki w poziomie ( bez wyzwalania podstawy czasu z wewnętrznego generatora ). Ten tryb pracy oscyloskopu nazywany X – Y, jest szczególnie użyteczny w przypadku pomiarów, np. przesunięcia fazowego czy częstotliwości z wykorzystaniem figur Lissajous, zobrazowania charakterystyk itp.

Aby w kolejnych okresach napięcia podstawy czasu tor plamki był kreślony na ekranie w tym samym miejscu, okres Ty  napięcia podstawy czasu musi być całkowitą wielokrotnością okresu przebiegu obserwowanego Tx :

Tx = T y      lub   T x = n T y

W tym drugim przypadku na ekranie obserwujemy n okresów przebiegu badanego. Każda niewielka nawet zmiana częstotliwości sygnału obserwowanego lub napięcia podstawy czasu powoduje naruszenie tego warunku i wolniejsze lub szybsze przesuwanie obrazu po ekranie, mogące uniemożliwić obserwację. Spełnienie powyższego warunku praktycznie zapewniają wewnętrzne układy synchronizacji i wyzwalania.

Podstawowymi parametrami technicznymi świadczącymi o jakości i przydatności oscyloskopu są :

- pasmo przenoszenia – określające zakres częstotliwości, przy której wzmocnienie maleje o

3 dB względem  wzmocnienia przy częstotliwości odniesienia ( powyższe pasmo najczęś-

ciej wynosi ono od  0 – 20 MHz ). O wartości tego parametru decydują właściwości

wzmacniaczy kanałów odchylania  pionowego,

- czułość oscyloskopu, określana wartością napięcia międzyszczytowego, jakie należy

doprowadzić do jego wejścia, aby uzyskać obraz na ekranie o wysokości 1 cm;

współczesne oscyloskopy posiadają czułość od kilku mV/cm do kilkudziesięciu V/cm,

## - impedancja wejściowa,  jest parametrem znormalizowanym i dla większości oscylosko-

## pów, stanowi ją równolegle połączenie wewnętrznej rezystancji zazwyczaj 1 M  ( dla

## prądu stałego i m.cz.) i pojemności wejściowej od kilkunastu do kilkudziesięciu pF

## (przeciętnie 20 – 30). Zastosowanie sondy pomiarowej RC daje możliwość zwiększenia

rezystancji wejściowej do 10 M przy wejściowej pojemności 10 pF.

Na niepewność pomiarową oscyloskopu ma wpływ szereg czynników, najważniejsze z nich, to :

- nieliniowości torów odchylania, zwykle 1-3%,

- nierównomierność charakterystyki częstotliwościowej,

- dokładność wzorcowania współczynników odchylania,

- dokładność podziału tłumika wejściowego,

- dokładność odczytu wymiarów liniowych obrazu, zazwyczaj nie lepsza niż  0,5 mm,

- niestałość temperaturowa parametrów oscyloskopu.

Całkowity uchyb pomiaru jest więc sumą poszczególnych uchybów i może wynosić od kilku do kilkunastu procent.

Oscyloskop cyfrowy.

W oscyloskopach cyfrowych następuje przetworzenie badanego sygnału analogowego na postać cyfrową i jego zapamiętanie w pamięci półprzewodnikowej. Zapamiętywanie i przechowywanie sygnału w pamięci stworzyło dodatkowe możliwości, m.in., :

- rejestrowania wielu różnych przebiegów (zależnie od pojemności pamięci),

- obserwacji fragmentu zarejestrowanego przebiegu,

- automatyzacji pomiarów różnych parametrów obserwowanego sygnału, np. wartości

chwilowej, międzyszczytowej, czasu narastania impulsu, szerokości impulsu, częstotliwości itp.,

- matematyczne przetwarzanie sygnałów, np. uśrednianie usuwające szumy i zakłócenia,

obliczanie wartości skutecznej itp.;

Zastosowanie w oscyloskopie kursorów eliminuje błąd odczytu, nieliniowość lampy oscyloskopowej i wzmacniaczy ją sterujących. W oscyloskopach posiadających kursory

i cyfrowe wyświetlanie wyniku pomiaru niepewność pomiarowa napięcia może wynosić (0.52)%, a pomiaru czasu nawet 0,01%.

Dość mała praktyczna częstotliwość powtarzania obrazu cyfrowego na ekranie umożliwia stosowanie wyświetlaczy kolorowych, np. LCD, umożliwiając jednoczesne zobrazowanie wielu przebiegów i napisów informacyjnych. Trwający współcześnie systematyczny rozwój technologii cyfrowej przynosi kolejne możliwości pomiarowe tych urządzeń.

Wytworzenie na ekranie prawidłowego obrazu wymaga stosunkowo złożonych czynności manipulacyjnych wieloma przełącznikami i pokrętłami znajdującymi się na płycie czołowej oscyloskopu. Niektóre istotne funkcje zostaną w formie uproszczonej poniżej przedstawione. Całkowite omówienie zasady działania oscyloskopu i przeznaczenia elementów regulacyjnych wykracza z racji obszerności materiału poza ramy niniejszej instrukcji.

Pokrętła ustalające jakość kreślonej na ekranie linii znajdują się w pobliżu ekranu

i zmieniają jasność linii – INTENSITY oraz ostrość linii – FOCUS. Do przemieszczania obrazu w kierunku pionowym i poziomym po ekranie służą pokrętła POSITION.

W pobliżu każdego gniazda wejściowego, znajdują się przełączniki rodzaju sprzężenia wejścia z podzespołami oscyloskopu, zapewniają one funkcje :

- pozycja DC – przenoszenie do podzespołów oscyloskopu wszystkich składowych  sygnału wejściowego, włącznie z składową stałą,

- pozycja AC - podłączenie do podzespołów oscyloskopu tylko składowej zmiennej.

W tej pozycji przełącznika wewnętrzny kondensator blokuje składową stałą,

- pozycja GND - odłączenie sygnału pomiarowego, a wejście oscyloskopu zostaje zwarte  do masy. Pozycję tę zwykle stosuje się po włączeniu oscyloskopu do sieci

i wykonywaniu czynności ustalających położenie linii podstawy czasu.

Sygnały podawane do wejść oscyloskopu, w zależności od ich wartości muszą być wzmocnione lub stłumione, tak aby ich obraz na ekranie był w pełni widoczny. Zmianę wysokości obrazów w obu torach uzyskuje się pokrętłami VOLTS/DIV, ustalającymi w sposób skokowy tzw. współczynnik wzmocnienia ( inaczej czułości ), określony w mV/dz

lub V/dz, gdzie działka odpowiada jednemu centymetrowi siatki ekranu oscyloskopu. Na wspólnych osiach pokręteł nastawy skokowej znajdują się pokrętła, płynnej regulacji wysokości obrazu VARIABLE. Skręcając to pokrętło maksymalnie w prawo, do położenia CAL, uzyskuje się wyłączenie regulacji ciągłej. Pozycję wyłączenia stosuje się zawsze, gdy chcemy uzyskać prawidłowe ( kalibrowane ) wyniki pomiarów.

Na wybór wejścia  oscyloskopu, z którego sygnał pojawi się na ekranie pozwalają przyciski A – sygnał z wejścia A, przycisk B - sygnał z drugiego wejścia. Jednoczesną obserwację obu sygnałów umożliwia wciśnięcie  obu przycisków. Pozycja ADD – oznacza obserwację sumy lub różnicy sygnałów (wespół z przyciskiem INVERT ) podanych do obu wejść.

Prawidłowy obraz przebiegu sygnału pomiarowego powinien przedstawiać co najmniej jeden okres. Liczba obserwowanych okresów sygnału zależy od częstotliwości generatora podstawy czasu. Jej regulację przeprowadza się za pomocą dwóch pokręteł : nastawy ciągłej

i skokowej. Ustalają one tzw. współczynnik czasu ( TIME/DIV), wyrażony w jednostkach czasu ( s, ms, s ) na działkę. Podobnie jak przy nastawie współczynnika wzmocnienia, jeżeli mają być wykonywane poprawne pomiary przedziałów czasu, należy sprawdzić, czy pokrętło regulacji płynnej jest wyłączone (w prawo do oporu) i znajduje się w pozycji CAL. Pokrętłem skokowej nastawy czasu można wybrać pracę X – Y oscyloskopu, obracając je w prawo do oporu. W tej pozycji zostaje wyłączony wewnętrzny generator podstawy czasu, rozciąg poziomy uzyskuje się sygnałem z wejścia B.

Warunkiem uzyskania na ekranie nieruchomego obrazu jest synchronizacja pracy generatora podstawy czasu z sygnałem pomiarowym. W tym celu do generatora jest podawany sygnał

synchronizujący, uzyskiwany z różnych źródeł układu oscyloskopu, bądź z samego badanego układu. Źródła sygnału synchronizującego wybierane są przełącznikiem TRIGGER SOURCE

Synchronizacja  wewnętrznego generatora podstawy czasu może się odbywać:

- pozycja INT – sygnałem wyzwalającym jest suma przebiegów wejściowych obu kanałów,

- pozycja B – sygnałem wyzwalającym jest przebieg kanału B,

- pozycja LINE – wyzwalanie zgodnie z przebiegiem sieciowego napięcia zasilającego,

- pozycja EXT – wyzwalanie zewnętrznym sygnałem podłączonym do wejścia EXT INPUT.

Wybór odpowiedniego sygnału synchronizującego zależy, m.in. od rodzaju badanych układów. Wyzwalanie podstawy czasu badanym sygnałem jest najczęściej stosowanym sposobem pracy. Należy pamiętać, że im większa jest amplituda przebiegu wyzwalającego, tym łatwiej uzyskać nieruchomy obraz na ekranie.

O stałości obrazu decyduje również nastawienie poziomu ( wartości ) sygnału wyzwalającego generator podstawy czasu. Odbywa się to za pomocą pokrętła LEVEL. Ustala ono moment startu generatora podstawy czasu synchronicznie z badanym przebiegiem. Zwykle optymal-nym momentem startu generatora jest chwila, w której sygnał pomiarowy przechodzi przez zero.

Generator podstawy czasu może pracować  w jednym z dwóch sposobów wyzwalania, wybieranym przełącznikiem AUTO – NORM . W pozycji AUTO podstawa czasu działa nawet przy braku sygnału wejściowego ( generator jest wyzwalany automatycznie ) , a na ekranie jest widoczna linia podstawy czasu bądź niestabilizowany obraz sygnału badanego.

Pozycja NORM jest rodzajem wyzwalania stosowanym najczęściej do oglądania sygnałów impulsowych. Podstawa czasu jest wówczas wyzwalana jednorazowo impulsem badanym. Po zaniku impulsu plamka spoczywa w lewej części ekranu, oczekując na nadejście następnego impulsu badanego. Praca normalna szczególnie jest zalecana do obserwacji przebiegów o niskich częstotliwościach, gdyż wtedy uzyskuje się znacznie stabilniejszy obraz przebiegu

niż ma to miejsce podczas automatycznej pracy generatora w warunkach braku sygnału.

W trakcie pomiarów w celu uzyskania maksymalnej dokładności pomiarów, należy przestrzegać określonych zasad pomiarów :

- obraz mierzonego przebiegu ze względu na zniekształcenia przy krańcach ekranu, powi-nien zajmować nie więcej niż 80 % wysokości lub szerokości ekranu,

- obraz na ekranie należy dobrze zogniskować ( zapewnić dobrą ostrość ),

- z pomiaru należy wyeliminować grubość linii, odczytując wartość odchylenia np. w środku grubości linii.

Współczynnik nastawy  S y wzmacniacza odchylania pionowego oscyloskopu jest  cechowany w ( V / cm ) lub na jedną działkę skali ( V / div.). Tak wycechowany oscyloskop umożliwia pomiar napięcia przez  pomiar wysokości obrazu na ekranie. W metodzie tej za pomocą kalibrowanej skali nałożonej na ekran  określa się w centymetrach lub w działkach wysokość pionowego odcinka ly  pomiędzy maksymalnymi ( dodatnim i ujemnym ) odchyleniami obrazu

i mnoży przez współczynnik odchylenia  S y ( z ewentualnym uwzględnieniem tłumienia sondy - jeśli w pomiarze była stosowana ).

Ponieważ odchylenie strumienia elektronów następuje zarówno pod wpływem półokresów dodatnich i ujemnych przebiegu badanego, to przy międzyszczytowym pomiarze wzór na wartość skuteczną amplitudy mierzonego napięcia zmiennego przyjmuje  postać:

U =ly Sy22

gdzie :         ly -   odległość pionowa pomiędzy maksymalnymi wychyleniami ( dodatnim

i ujemnym ) obserwowanego na ekranie przebiegu ;

Sy -  czułość kanału odchylania pionowego ( np. w V/cm ).

W celu pomiaru amplitudy napięcia stałego  lub składowej stałej,  należy przesunąć linię podstawy czasu dokładnie na wybrany poziom odniesienia, a następnie po dołączeniu do wejścia oscyloskopu badanego napięcia, przełączyć sprzężenie na pozycję - z składową stałą

( DC ); podstawa czasu ulegnie przesunięciu w pionie o odcinek ly  ( w górę dla polaryzacji dodatniej lub w dół dla polaryzacji ujemnej ) proporcjonalnie do mierzonej amplitudy. Jej wartość  określa wówczas  następująca  zależność :

U =   ly · Sy

gdzie ly – wielkość przesunięcia się ( w cm ) w pionie linii podstawy czasu.

Prędkość przemieszczania się plamki podstawy czasu na ekranie również jest kalibro-wana. Pomiar parametrów czasowych sygnałów ( np. okresu, czasu trwania impulsu, itp. )

sprowadza się zatem do odczytu długości interesującego obserwatora odcinka  lx przebiegu

w centymetrach i przemnożeniu przez współczynnik kalibratora  podstawy czasu

Sx ( w s/cm ), np. :

T =  l x   S x

Wnioski

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z oscyloskopem i jego podstawowymi funkcjami, co nie sprawiło nam najmniejszego problemu. Sprawdziliśmy elementy bloku odchylania pionowego i poziomego oraz elementami bloku wyzwalania. Próbowaliśmy również zsynchronizować sygnały z dwóch kanałów, niestety okazało się to niemożliwe. Z wykonanych pomiarów można wywnioskować, że oscyloskop jest bardzo użytecznym narzędziem pomiarowym. Umożliwia ona wykonanie pomiarów wielu różnych wielkości. Badanie sygnałów stałych oscyloskopem nie jest zbyt precyzyjne, ponieważ na błąd wpływa grubość linii, dlatego do dokładnego pomiaru napięć stałych lepiej zastosować dodatkowy woltomierz.